DETERMINAÇÃO DE INCERTEZAS DE MEDIÇÃO E PROJETO DE UMA BANCADA EXPERIMENTAL PARA OS APRELHOS MEDIDORES DE PRESSÃO INTRA-OCULAR UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA

O presente estudo visa avaliar e comparar as características dos aparelhos medidores de pressão intra-ocular (tonômetros), determinando suas incertezas de medição com a finalidade de calibrá-los para um diagnóstico mais preciso.

No desenvolvimento deste projeto foram examinadas as precisões e acurácias desses instrumentos, utilizando a teoria das incertezas, das três grandes áreas de tonometria: tonômetros de aplamação, de indentação e de contorno dinâmico (Pascal).

Projetou-se, também, uma bancada experimental possibilitando a simulação controlada das variáveis existentes no sistema líquido do globo ocular, calibrando, com isso, os diferentes tonômetros existentes no mercado.

A motivação para a elaboração desta análise deve-se ao fato dos instrumentos de tonometria apresentarem um desempenho questionável, necessitando da análise subjetiva do médico na maioria dos casos onde a medição é efetuada..

Palavras chave: Teoria das incertezas; tonometria ocular; glaucoma; medidores de pressão.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Tales Adriano Ferreira (tales.adriano@gmail.com)

Prof. Dr. Jayme Pinto Ortiz (jportiz@usp.br )